Государственноесанитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

Государственныесанитарно-эпидемиологические
правила и нормативы

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Гигиенические требования к устройству
и эксплуатации
радиоизотопных приборов

Санитарные правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.1015-01

Минздрав России
Москва 2001

Гигиеническиетребования кустройству и эксплуатации радиоизотопных приборов: Санитарные правила инормативы. - М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2001
1 Разработаны авторскимколлективом в составе: А.Н. Барковский, И.Э. Бронштейн, Е.В. Иванов, А.Н.Либерман, А.С. Мишин, В.Н. Нуралов, Н.К. Стрельникова (Санкт-Петербургский НИИрадиационной гигиены), С.И. Иванов, Г.С. Перминова, О.В. Липатова (ДепартаментГоссанэпиднадзора Минздрава России), А.А. Горский (Федеральный центр ГСЭН),В.А. Ямсон, С.Л. Лукоянов (ЦГСЭН в г. Санкт-Петербурге).
2. Рекомендованы кутверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическомунормированию Минздрава России (протокол № 5 от 26 декабря 2000 г.).
3. Утверждены Главнымгосударственным санитарным врачом Российской Федерации - Первым заместителемМинистра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 1 февраля 2001 г.
4 Введены в действие 1 июля2001 г.
5. Не нуждаются вгосударственной регистрации, поскольку носят технический характер и новыхправовых норм не содержат (письмо Минюста России от 04.05.01 № 07/4444-ЮД).Признание Министерством юстиции Российской Федерации акта федерального органаисполнительной власти не нуждающимся в государственной регистрации означает,что при проведении юридической экспертизы было установлено, что акт издан впределах компетенции федерального органа исполнительной власти и соответствуетзаконодательству Российской Федерации, однако в государственной регистрации ненуждается (письмо Минюста России от 03.05.01 № 07/4315-ЮД).
6. Введены взамен«Санитарных правил устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов» №1946-78.
Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.
«Государственныесанитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) -нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологическиетребования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторовсреды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдениекоторых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозувозникновения и распространения заболеваний» (статья 1).
«Критерии безопасности и(или) безвредности условий работ с источниками физических факторов воздействияна человека, в том числе предельно допустимые уровни воздействия,устанавливаются санитарными правилами» (статья 27).
«Соблюдение санитарных правил является обязательнымдля граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).
«За нарушение санитарногозаконодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовнаяответственность» (статья 55).
Содержание
1. Область применения
2. Общие положения
3.Проектированием производство радиоизотопных приборов
4.Получение, учет, хранение и транспортирование радиоизотопных приборов
5.Размещение, эксплуатация и вывод из эксплуатации радиоизотопных приборов
6. Радиационный контроль
7.Предупреждение возможных радиационных аварий и ликвидация их последствий

Приложение 1.	Приходно-расходный журнал учета радиоизотопных приборов (радионуклидных источников ионизирующего излучения к РИП)
Приложение 2.	Требования к технической документации на РИП
Приложение 3.	Гигиенические требования к используемым в составе РИП радионуклидным источникам
Приложение 4.	Форма отрывного талона к паспорту РИП, направляемого в территориальный орган Госсанэпиднадзора организацией, поставившей РИП
Приложение 5.	Форма отрывного талона к паспорту РИП, направляемого в территориальный орган Госсанэпиднадзора организацией, получившей РИП
Приложение 6.	Журнал выдачи и возврата переносных радиоизотопных приборов
Приложение 7.	Журнал проведения профилактических осмотров радиоизотопных приборов

УТВЕРЖДАЮ / Главный государственный санитарный врач Российской Федерации - Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации / Г. Г. Онищенко / 1 февраля 2001 г. / Дата введения: 1 июля 2001 г.

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Гигиенические требования к устройству
и эксплуатации радиоизотопных приборов
Санитарные правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.1015-01
# 1. Область применения
1.1. Настоящие санитарные правила и нормативы«Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов»(далее - правила) разработаны в соответствии с федеральными законами «О радиационнойбезопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96 (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 1996, № 3, ст. 141), «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650),«Нормами радиационной безопасности (НРБ-99).СП 2.6.1.758-99»* и «Основнымисанитарными правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 2.6.1.799-99»**
______________
* Не нуждается в гос. рег.(письмо Минюста России от 29.07.99 № 6014-ЭР).
** Не нуждается в гос. рег.(письмо Минюста России от 01.06.00 № 4214-ЭР).
1.2. Правила регламентируютгигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности приразработке, производстве, реализации, транспортировании, хранении, монтаже,использовании, ремонте, перезарядке, демонтаже и утилизации радиоизотопныхприборов (далее - обращении с РИП).
1.3. Требования правилявляются обязательными на территории Российской Федерации для всех юридических(далее -организаций) и физических лиц, занимающихся обращением с РИП, атакже осуществляющих надзор и контроль за обеспечением радиационнойбезопасности.
1.4. К радиоизотопнымприборам (далее - РИП) относятся уровнемеры, толщиномеры, плотномеры,счетчики предметов, измерители давления, влагомеры, радиоизотопные извещателидыма, анализаторы и другие приборы, имеющие в своем составе радионуклидныйисточник ионизирующего излучения.
1.5. Требования настоящихправил не распространяются на светознаки, содержащие тритий, гамма-дефектоскопы,радиоизотопные нейтрализаторы статического электричества и радиоизотопныеэнергетические источники питания.
# 2. Общие положения
2.1. РИП содержатрадионуклидные источники ионизирующего излучения (далее - источники), и приобращении с ними существует потенциальная опасность облучения людей. Факторами,обусловливающими радиационную опасность РИП в зависимости от радионуклидногосостава используемых в нем источников и их активности, могут быть:
• гамма-излучение;
• тормозное излучение;
• альфа-излучение;
• бета-излучение;
• нейтронное излучение;
• радиоактивное загрязнениеповерхностей.
2.2. На всех этапахобращения с РИП должны обеспечиваться условия, исключающие возможностьоблучения населения и персонала сверх установленных основных пределов доз техногенногооблучения.
2.3. По степени радиационнойопасности, в зависимости от вида и активности используемых в их составеисточников, устанавливаются 4 группы РИП:
1 группа - РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения сактивностью не более МЗА, приведенной в прилож. П-4 НРБ-99;
РИП, содержащие источникигамма-излучения с активностью не более МЗА, создающие мощность поглощенной дозыв воздухе не более 1,0 мкГр/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности источника;
2 группа - РИП, содержащие источникиальфа- или бета-излучения с активностью более МЗА, но не более 200 МБк;
3 группа - РИП, содержащие источникиальфа- или бета-излучения с активностью более 200 МБк, но не более 2000 МБк;
РИП с источникамигамма-излучения, создающими мощность поглощенной дозы в воздухе более 1,ОмкГр/чна расстоянии 0,1 м от поверхности источника, но не более 3,0 мкГр/ч нарасстоянии 1,0 м от поверхности источника;
РИП с источниками нейтронов,испускающими не более 105 н/с;
4 группа - РИП, содержащие источникиальфа- или бета-излучения с активностью более 2000 МБк; РИП с источникамигамма-излучения, создающими мощность поглощенной дозы в воздухе более 3,0мкГр/ч на расстоянии 1,0 м от поверхности источника;
РИП с источниками нейтронов,испускающими более 105 н/с.
2.4. Непосредственнойработой с РИП 2 - 4 групп (производство, монтаж, ремонт, перезарядка,обслуживание и демонтаж) могут заниматься только прошедшие специальное обучениеработники, отнесенные к персоналу группы А.
2.5. Работники, которые похарактеру своей деятельности попадают в сферу воздействия ионизирующихизлучений РИП, но непосредственно с РИП не работают, должны быть включены всписок персонала группы Б, утвержденный руководителем организации.
2.6. Ежегодно комиссия,назначенная руководителем организации, проводит инвентаризацию всех имеющихся ворганизации РИП. В случае обнаружения хищений и потерь источников излученияадминистрации следует немедленно информировать вышестоящую организацию и органгосударственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации,осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъектеРоссийской Федерации, на территории которого расположена организация (далее - территориальныйорган Госсанэпиднадзора).
2.7. Использование РИП 2-4 группдопускается только после оформления организацией санитарно-эпидемиологическогозаключения на соответствие условий работы с источниками ионизирующего излучениясанитарным правилам, выдаваемого территориальным органом Госсанэпиднадзора, атакже специального разрешения (лицензии) на данный вид деятельности.
2.8. При наличии ворганизации РИП 1 группы в количестве, при котором суммарная активностьсодержащихся в них радионуклидных источников превышает 10 МЗА, необходимополучение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии настоящимсанитарным правилам.
2.9. Организации,использующие или имеющие в наличии РИП 2-4 групп, ежегодно заполняют ипредставляют в установленном порядке радиационно-гигиенический паспорт организации.Это требование, а также требования п. 2.7нераспространяются на РИП, которым в соответствии с санитарно-эпидемиологическимзаключением федерального органа исполнительной власти, уполномоченногоосуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в РоссийскойФедерации (далее - федерального органаГоссанэпиднадзора), нетребуется радиационный контроль и учет.
# 3. Проектирование и производство радиоизотопных приборов
3.1. Организации, занимающиесяпроектированием и производством РИП, должны иметь лицензию на этот виддеятельности, выдаваемую в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.
3.2. Изготовление РИП вколичестве свыше трех экземпляров разрешается только по техническим условиям,согласованным с федеральным органом Госсанэпиднадзора. Изготовление образцовРИП в количестве не более трех экземпляров допускается по техническойдокументации, согласованной с территориальным органом Госсанэпиднадзора.
3.3. Серийное производство,реализация и использование РИП на территории Российской Федерации допускаютсятолько после проведения их гигиенической оценки и оформления на нихсанитарно-эпидемиологического заключения федерального органа Госсанэпиднадзора.Это требование относится также к реализации и использованию на территорииРоссийской Федерации РИП зарубежного производства.
3.4. Изменения, вносимые вранее согласованную техническую документацию на РИП, подлежат согласованию сорганами Госсанэпиднадзора в установленном порядке.
3.5. Требования ктехнической документации на РИП приведены в прилож. 2.
3.6. Условия эксплуатацииРИП (давление, температура, влажность, наличие агрессивных сред и т. п.) должнысоответствовать технической документации. Гигиенические требования киспользуемым в составе РИП радионуклидным источникам приведены в прилож. 3.
3.7. При разработкеконструкции РИП предусматривается:
• наличие устройств,информирующих о положении источника в блоке (положения «работа» или«хранение»);
• возможность перекрытиявыхода прямого пучка излучения за пределы блока источника и снижения уровнейизлучений до регламентированных величин при нахождении источника в положении«хранение»;
• надежная фиксацияисточника в положениях «работа» и «хранение», исключающая возможность переводаисточника из положения «хранение» в положение «работа» без использованияспециального ключа, но позволяющая беспрепятственно перевести его из положения«работа» в положение «хранение»;
• невозможность доступа кисточнику без использования специального инструмента и без повреждения пломбыизготовителя;
• надежное креплениестационарных РИП, исключающее возможность его несанкционированного съемапосторонними лицами.
Первые три требования этогопункта не распространяются на РИП, у которых отсутствует пучок излучения,выводимый за пределы корпуса РИП, и источник неподвижен.
3.8. Радиационная защитаблока источника РИП 4 группы, предназначенных для использования в помещениях,имеющих постоянные рабочие места, должна обеспечивать ослабление мощностиэквивалентной дозы излучения до величины не более 100 мкЗв/ч на поверхностиблока источника и не более 3,0 мкЗв/ч на расстоянии 1,0 м от нее. Для РИП,предназначенных для использования в помещениях, в которых отсутствуютпостоянные рабочие места, мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии1,0 м от поверхности блока источника не должна превышать 20 мкЗв/ч. Этитребования должны выполняться для всех точек при нахождении источника вположении «хранение», и для всех точек вне зоны рабочего пучка излучения,указанной в технической документации, при нахождении источника в положении«работа».
3.9. Для РИП 1 группымощность поглощенной дозы излучения на расстоянии 0,1 м от любой доступнойточки их поверхности при любых нормальных условиях эксплуатации не должнапревышать 1,0 мкГр/ч. Для РИП 2 группы это условие должно выполняться для всехточек, за исключением зоны рабочего пучка излучения, указанной в техническойдокументации, при нахождении источника в положении «работа».
3.10. Конструкциярадиационной защиты РИП (блоков источников) должна быть устойчивой кмеханическим, химическим, температурным и другим воздействиям.
3.11. Работа с переноснымиРИП, мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1,0 м от любойдоступной точки поверхности которых при любых нормальных условиях эксплуатациине превышает 1,0 мкЗв/ч, может проводиться в любых производственных помещенияхи на открытом воздухе. Работа с переносными РИП, для которых это требование невыполняется, допускается только при наличии санитарно-эпидемиологическогозаключения на соответствие условий работы с источниками ионизирующих излученийсанитарным правилам.
3.12. На наружной поверхностиРИП (блока источника) должны быть нанесены знаки радиационной опасности поГОСТу, отчетливо видимые с расстояния не менее 3,0 м. Для РИП 1 группы, а такжеРИП, которым в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключениемфедерального органа Госсанэпиднадзора не требуется радиационный контроль иучет, допускается наносить знак радиационной опасности на внутреннейповерхности корпуса или на блоке источника.
3.13. При проектированиирадиационной защиты РИП во всех случаях должен использоваться коэффициентзапаса, равный 2.
# 4. Получение, учет, хранение итранспортирование радиоизотопных приборов
4.1. Поставка РИП 2-4 группорганизациям и передача их из одной организации в другую производится ссоблюдением требований п. 3.5 ОСПОРБ-99 по заказам-заявкам, оформленным всоответствии с прилож. 5 к ОСПОРБ-99. При этом передающая организацияинформирует о передаче РИП территориальный орган Госсанэпиднадзора по месту еенахождения. РИП 1 группы поставляются без оформления заказа-заявки.
4.2. Организации, получившие(поставившие) РИП 2-4 групп, извещают об этом территориальный органГоссанэпиднадзора в 10-дневный срок (прилож. 4 и 5).
4.3. Организация, занимающаясяпроизводством, транспортированием, хранением, реализацией или использованиемРИП 2-4 групп, обеспечивает сохранность источников излучения. Условияполучения, хранения, использования и списания с учета РИП с источникамиизлучения должны исключать возможность их утраты или бесконтрольногоиспользования. Лицо, назначенное ответственным за учет и хранение РИП,осуществляет регулирование их приема и передачи по рекомендуемым формам (прилож. 1).
4.4. К моменту получения РИП 2-4групп руководитель организации утверждает список лиц, допущенных к работе сними, обеспечивает их необходимое обучение и инструктаж, назначает приказом поорганизации лиц, ответственных за учет и хранение радионуклидных источниковизлучения, а также лицо, ответственное за радиационную безопасность (приотсутствии в организации службы радиационной безопасности).
4.5. При получении РИП 2-4групп необходимо проверить фактическое наличие источника в соответствии ссопроводительными документами. Проверка проводится специалистамиэксплуатирующей или специализированной организации в соответствии с техническойдокументацией на РИП и результаты проверки отражаются в акте.
4.6. Временное хранение блоковисточников стационарных РИП 3-4 групп осуществляется в специальном помещении,исключающем доступ к ним посторонних лиц и обеспечивающем сохранностьисточников при наличии действующего санитарно-эпидемиологического заключениятерриториального органа Госсанэпиднадзора на соответствие условий работы систочниками ионизирующего излучения санитарным правилам. В период временногохранения источники в блоках источников должны находиться в положении«хранение». РИП 1-2 групп допускается хранить в любых производственныхпомещениях в сейфах, шкафах и т. п., обеспечивающих их сохранность иисключающих возможность их использования посторонними лицами.
4.7. Хранение переносных РИП2-4 групп осуществляется в помещениях, обеспечивающих их сохранность и исключающихвозможность их несанкционированного использования. Выход рабочего пучкаизлучения при этом должен быть перекрыт. Мощность дозы на поверхности наружныхстен, дверей и окон помещения для хранения переносных РИП или на наружнойповерхности его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц, не должнапревышать 1,0 мкЗв/ч.
4.8. Переносные РИП 2-4 группвыдаются сотрудникам, допущенным к работе с ними, по письменному разрешениюруководителя организации или его заместителя. Выдача и возврат переносных РИПфиксируются в специальном журнале (прилож.6).
4.9. Транспортирование РИП 2-4групп осуществляется в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99 и правиламибезопасности транспортирования радиоактивных веществ.
4.10. РИП 1 группы (в т. ч.радиоизотопные извещатели дыма) могут устанавливаться в жилых и общественныхзданиях, если это предусмотрено в оформленном на нихсанитарно-эпидемиологическом заключении федерального органа Госсанэпиднадзора.Использование в жилых и общественных зданиях РИП 2-4 группы не допускается.
4.11. Требования п. п.4.1, 4.4, 4.6,4.8 и 4.9не распространяются на РИП, которым в соответствии ссанитарно-эпидемиологическим заключением федерального органа Госсанэпиднадзоране требуется радиационный контроль и учет.
# 5. Размещение, эксплуатация ивывод из эксплуатации радиоизотопных приборов
5.1. Установка стационарныхРИП 2-4 групп осуществляется в строгом соответствии с технической документациейи проектом, согласованным с территориальным органом Госсанэпиднадзора. Способустановки и крепления РИП должен исключать возможность несанкционированногоиспользования их посторонними лицами и обеспечивать сохранность источников.
5.2. При установке РИП 4 группы следует, повозможности, максимально удалять их от постоянных рабочих мест.
5.3. При использовании РИП2-4 групп необходимо выполнять следующие требования:
• пучок излучения направлятьв наиболее безопасную для работающих в данном помещении сторону (в сторонуземли, в сторону капитальной стены и т. п.);
• установку РИП осуществлятьтак, чтобы мощность дозы на постоянных рабочих местах и в местах возможногонахождения людей не превышала 1,0 мкЗв/ч, используя для этого, в случаенеобходимости, дополнительные средства радиационной защиты (стационарные илипереносные);
• не допускать наличияпостоянных рабочих мест на расстоянии менее 1,0 м от поверхности блокаисточников стационарных РИП 3-4 групп и исключать доступ в эту зону постороннихлиц.
5.4. Монтаж и наладка РИП3-4 групп, перезарядка блоков источников, а также их ремонт и техническоеобслуживание осуществляются прошедшими соответствующую подготовку сотрудникамиэксплуатирующей или иной имеющей специальное разрешение (лицензию) на этот виддеятельности организации. Все вышеперечисленные работы проводятся с выполнениемтребований ОСПОРБ-99.
5.5. После монтажа и наладкистационарных РИП 3-4 групп организацией, аккредитованной на право проведениясоответствующих видов измерений, в присутствии лица, ответственного зарадиационную безопасность, должна быть измерена мощность эквивалентной дозыизлучения:
• на наружной поверхностиблока источника (РИП) и на расстоянии 1,0 м от нее;
• на ближайших рабочихместах;
• в местах возможногодоступа лиц, не связанных с эксплуатацией РИП и оборудования, на котором онустановлен.
Кроме того, должен бытьпроведен контроль радиоактивного загрязнения поверхности блока.
5.6. По результатампроведенных измерений оформляются два экземпляра протокола измерений. Одинэкземпляр остается в эксплуатирующей организации, а второй - в организации,проводившей монтаж и наладку РИП.
5.7. После завершениямонтажа и на1адки стационарных РИП 3-4 групп и проведения необходимогорадиационного контроля они принимаются в эксплуатацию комиссией, включающейпредставителей эксплуатирующей организации, территориального центраГоссанэпиднадзора, организации, осуществлявшей монтаж и наладку РИП, иорганизации, проводившей радиационный контроль. Приемка РИП в эксплуатациюоформляется актом, один экземпляр которого хранится в эксплуатирующейорганизации.
5.8. Для приемкистационарных РИП 3-4 групп в эксплуатацию организация представляет комиссии:
• техническую документациюна РИП, согласованную с органами Госсанэпиднадзора;
•санитарно-эпидемиологическое заключение на РИП;
• паспорта источников,установленных в блоках источников РИП;
• проект размещения РИП (длястационарных РИП);
# 6. Радиационный контроль
6.1. В организациях,использующих РИП 2-4 групп, проводится производственный контроль зарадиационной безопасностью их эксплуатации (далее - радиационныйконтроль). Периодичность,объем и виды радиационного контроля зависят от типа и количества используемых ворганизации РИП. Порядок проведения такого контроля согласовывается стерриториальным органом Госсанэпиднадзора.
6.2. Радиационный контрольможет проводиться лицом, ответственным за радиационную безопасность, службойрадиационной безопасности организации либо ведомственной службой радиационнойбезопасности. Допускается проведение радиационного контроля в организации наоснове договора с аккредитованной в соответствующих областях измеренийлабораторией радиационного контроля.
6.3. В зависимости от типовиспользуемых в организации РИП радиационный контроль включает измерениеследующих параметров:
• мощность эквивалентнойдозы гамма-излучения;
• мощность эквивалентнойдозы тормозного излучения;
• мощность эквивалентнойдозы нейтронного излучения;
• поверхностное загрязнениеРИП и оборудования радионуклидами.
Измерения мощностиэквивалентной дозы на рабочих местах и в местах возможного нахождения людейпроводятся на трех высотах: 0,5, 1,0 и 1,5 м над полом. Измеренияповерхностного радиоактивного загрязнения РИП и оборудования проводятся методоммазков.
6.4. В организациях,использующих РИП, проводится:
6.4.1.Еженедельно:
• визуальный осмотрстационарных РИП 2-4 групп с проверкой сохранности пломб и замков блоковисточников и записью результатов осмотра в специальный журнал (прилож. 7);
• проверка наличияисточников в блоках источников РИП 2-4 групп.
6.4.2.Ежеквартально:
• проверка надежности крепления блоков источниковстационарных РИП 2-4 групп и конструкций дополнительной радиационной защиты(если они предусмотрены);
• измерение мощностиэквивалентной дозы на поверхности переносных РИП 2-4 групп и на расстоянии 1,0м от них.
6.4.3.Раз в полгода:
• проверка соответствия мощности эквивалентной дозына расстоянии 1,0 м от поверхности блоков источников стационарных РИП 3-4групп, на рабочих местах и в местах возможного нахождения людей требованиямнастоящих правил;
• контроль наличиястационарных РИП 1-2 групп в местах их установки.
6.4.4.Ежегодно:
• проверка соответствиямощности эквивалентной дозы на поверхности блоков источников стационарных РИП2-4 групп, на расстоянии 1,0 м от нее, на рабочих местах и в местах возможногонахождения людей требованиям настоящих правил.
6.4.5.Ежедневно:
• проверка крепления стационарных РИП (блоковисточников) при эксплуатации их в условиях вибрации (толчков).
6.5. Внеочереднойрадиационный контроль проводится в следующих случаях:
• несанкционированноепроникновение в помещение хранения РИП посторонних лиц;
• пожар или иноечрезвычайное происшествие в помещении хранения РИП;
• нарушение целости пломбыили замка блока источника (РИП);
• после ремонтаоборудования, на котором установлен РИП, если при этом производился демонтажпоследнего;
• после установки, заменыили перезарядки блока источника;
• после установкидополнительной радиационной защиты;
• во время и послеликвидации последствий радиационной аварии.
6.6. Для персонала группы А организуетсяиндивидуальный дозиметрический контроль.
6.7. Для проведениярадиационного контроля должны использоваться средства измерения,предназначенные для измерения контролируемых величин, внесенные вГосударственный реестр средств измерений и имеющие действующее свидетельство огосударственной поверке.
# 7. Предупреждение возможныхрадиационных аварий и ликвидация их последствий
7.1. К радиационным авариямпри обращении с РИП относятся:
• утеря или хищениеисточника, блока источника или РИП;
• выпадение источника изблока источника (РИП);
• разгерметизация источникаРИП;
• разрушение или снижениекачества радиационной защиты блока источника (РИП) или дополнительнойрадиационной защиты (при ее наличии);
• нарушение работы механизмаперевода источника из положения «работа» в положение «хранение» или механизмаперекрытия рабочего пучка излучения;
• самопроизвольноеперемещение (падение) стационарного РИП в результате разрушения или ослабленияприспособлений для его крепления;
• облучение в результатенеправильной эксплуатации РИП персонала или населения дозой, превышающейосновные пределы доз для персонала и населения, соответственно;
• радиоактивное загрязнениеокружающей среды.
7.2. Для предупреждениярадиационных аварий следует выполнять следующие требования.
7.2.1. При обращении с РИПсоблюдать меры обеспечения радиационной безопасности, предусмотренныенастоящими правилами и технической документацией.
7.2.2. Не допускатьизвлечения источников из блоков источников РИП, если это не предусмотреноинструкцией по эксплуатации. В тех случаях, когда инструкцией по эксплуатациипредусмотрено их извлечение, эту операцию должны выполнять толькоподготовленные специалисты с использованием дистанционного инструмента,защитных экранов и других приспособлений в строгом соответствии с инструкциейпо эксплуатации.
7.2.3. Условия эксплуатации(вибрация, температура, пыль, влага, агрессивные среды и т. п.) РИП должнысоответствовать технической документации.
7.2.4. При работе с РИП вполевых условиях проверку наличия источника в блоке источника (РИП) следуетпроводить перед началом каждой рабочей смены. После окончания рабочей сменыследует убедиться в том, что источник находится в положении «хранение».
7.3. При возникновении илиобоснованном предположении о возникновении радиационной аварии следуетнемедленно выполнить следующие мероприятия:
• прекратить работу нааварийном участке;
• вывести людей изпредполагаемой зоны радиационной аварии и обозначить зону знаками радиационнойопасности;
• поставить в известностьадминистрацию организации, службу радиационной безопасности или лицо,ответственное за радиационную безопасность.
7.4. Администрацияорганизации при возникновении радиационной аварии должна.
7.4.1. Разработать программумероприятий по предупреждению радиационных аварий и обеспечить ее выполнение.
7.4.2. Организоватьрадиационный контроль зоны радиационной аварии, определить границырадиационно-опасной зоны, в пределах которой МЭД превышает 1 мкЗв/ч либоимеется радиоактивное загрязнение оборудования, помещений или территории. Изэтой зоны необходимо удалить людей, выставить по ее границе ограждения и знакирадиационной опасности, отчетливо видимые с расстояния не менее 3 м, и принятьмеры по исключению доступа посторонних лиц в эту зону.
7.4.3. При обнаружениирадиоактивного загрязнения в зоне аварии организовать контроль радиоактивногозагрязнения одежды, обуви и кожных покровов лиц, выведенных израдиационно-опасной зоны и, при необходимости, организовать их дезактивацию.
7.4.4. Немедленно оповеститьо радиационной аварии вышестоящую организацию и территориальный органГоссанэпиднадзора, проинформировать органы государственной власти, в т. ч.федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный надзори контроль в области обеспечения радиационной безопасности, а также органыместного самоуправления.
7.4.5. В случае утериисточника принять меры к его поиску с использованием средств радиационногоконтроля.
7.4.6. Приказом поорганизации создать комиссию для расследования причин возникновения радиационнойаварии и разработки плана мероприятий по ликвидации ее последствий, которыйдолжен быть согласован с территориальным органом Госсанэпиднадзора. Дальнейшиеработы по ликвидации последствий радиационной аварии вести по согласованию стерриториальным органом Госсанэпиднадзора силами специалистов, имеющих допуск кработе с источниками ионизирующего излучения, с соблюдением требованийОСПОРБ-99.
7.4.7. Результатырасследования причин возникновения радиационной аварии и оценку проведенных мероприятийпо ее ликвидации оформить актом комиссии.
7.4.8. Разрешитьвозобновление работ в зоне ликвидированной аварии только по согласованию стерриториальным органом Госсанэпиднадзора.
# Приложение1
Приходно-расходныйжурнал учета радиоизотопных приборов
(радионуклидных источников ионизирующего излучения к РИП)
Наименованиепредприятия:
Почтовыйадрес: ________________________________________
Телефон администрации: _________________________________
Начат с №       ________ « ____ »_____________ 20     ___ г.
Окончен №    ________« ____ »_____________ 20     ___ г.

Ответственные за получение,хранение и выдачу радиоизотопных приборов

№ п/п		Фамилия, имя, отчество					Должность				Телефон				№ и дата приказа о назначении

№ п/п	Приход					Расход
	Наименование поставщика		№ и дата заказ-заявки	№ и дата поступления в организацию	Наименование РИП (источника)	№ и дата технического паспорта	№ и дата технического паспорта источника	Радионуклид и активность источника по паспорту	Количество источников, шт	Подпись ответственного лица	Кому выдан или поставлен РИП (источник)		№ и дата накладной или требования	Активность источника на день выдачи	Количество выданных РИП (источников)		Отметка о возврате, передаче, списании, захоронении РИП (источника) с указанием подтверждающих документов	Подпись лица, принявшего РИП (источник)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16

# Приложение2
Требования
к технической документации на РИП
1. Техническая документацияна РИП включает технические условия и документацию, поставляемую потребителювместе с РИП (паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации).
2. Технические условиясоставляются с учетом требований соответствующих стандартов и согласовываются сфедеральным органом Госсанэпиднадзора. Они содержат следующие разделы:
• введение (общиеположения);
• технические требования;
• требования безопасности;
• правила приемки;
• методы контроля ииспытаний;
• транспортирование ихранение;
• указания по эксплуатации;
• гарантии изготовителя.
Во «Введении» указывается,на какие конкретно изделия распространяются данные технические условия,приводится их полное обозначение и указывается область их применения.Приводится информация о том, что РИП содержит радионуклидный источникионизирующего излучения, и его заказ, получение и эксплуатация должныпроизводиться с учетом требований настоящих санитарных правил и ОСПОРБ-99, атакже о том, что к использованию в Российской Федерации допускаются только РИП,имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение федерального органаГоссанэпиднадзора.
В разделе «Техническиетребования» приводится полный перечень технических требований к РИП, выполнениекоторых изготовителем гарантирует заявленные им потребительские свойстваизделия, соответствие действующим стандартам и уровень безопасности персонала инаселения, соответствующий требованиям действующих в Российской Федерациинормативных документов в области радиационной безопасности.
В этом разделе, наряду сдругими характеристиками РИП, конкретно указываются:
• группа, к которойотносится РИП;
• тип и активностьиспользуемых в нем источников, а также номер технических условий, по которымони изготовлены;
• допустимые условияэксплуатации РИП и источников (температура, давление, запыленность,механические и химические воздействия и т. п.);
• максимальные значениямощности эквивалентной дозы излучений на поверхности блока источников (РИП) ина расстоянии 1 м от него;
• максимальный уровень«снимаемого» радиоактивного загрязнения поверхности радионуклидного источникаизлучения;
• показатели надежности РИП(количество наработок на отказ);
• установленный срокэксплуатации РИП и источников (периодичность перезарядки РИП);
• комплектность РИП, ихмаркировка и упаковка.
В разделе «Требованиябезопасности» необходимо привести конкретные технические требования к РИП,обеспечивающие соответствие требованиям действующих в Российской Федерациинормативных документов в области радиационной безопасности.
В разделе «Правила приемки»необходимо привести:
• виды проводимых испытаний(квалификационные, приемосдаточные, периодические, типовые, испытания нанадежность);
• объем и рекомендуемуюпоследовательность различных видов испытаний;
• кем должны проводитьсяиспытания;
• допустимые значенияпараметров РИП до и после испытаний;
• программы и периодичностьразличных видов испытаний.
В разделе «Методы контроля ииспытаний» приводятся методы всех испытаний, упомянутых в предыдущем разделе, атакже рекомендуемые для их проведения технические средства, в т. ч. средстваизмерений.
В разделе «Транспортированиеи хранение» приводятся все существенные условия транспортирования и храненияРИП, необходимые для обеспечения радиационной безопасности персонала инаселения. Указываются требования к местам хранения РИП (площадь помещения,наличие сигнализации, допустимая величина мощности дозы на внешних поверхностяхстен, температура, влажность и т. д.). Приводится вид транспорта, которымдопускается транспортировать РИП, возможность транспортирования РИП сустановленными источниками, радиационная категория упаковок, содержащих РИП(источники), минимально допустимое расстояние от радиационных упаковок с РИП(источниками) до мест пребывания людей и мест размещения грузов сосветочувствительными пленками.
В разделе «Указания поэксплуатации» приводятся ссылки на действующие в Российской Федерациинормативные документы, требования которых должны учитываться при эксплуатацииРИП. Приводятся существенные ограничения для обеспечения радиационнойбезопасности при эксплуатации РИП.
В разделе «Гарантииизготовителя» приводится установленный срок хранения и эксплуатации РИП иусловия, при которых изготовитель гарантирует безаварийное функционирование РИПв течение этого срока. При этом, если установленный срок эксплуатации РИПпревышает установленный срок эксплуатации содержащихся в нем источников,указывается максимальное число их перезарядок, допускаемое в течениеустановленного срока эксплуатации РИП.
3. Техническая документация,сопровождающая РИП при его поставке потребителю, должна давать ему ясноепредставление об устройстве РИП, его работе, допустимых условиях эксплуатации итребованиях по обеспечению радиационной безопасности на всех этапах обращения сРИП. Эта документация может включать паспорт, техническое описание, инструкциюпо эксплуатации. Допускается совмещение нескольких из этих документов. Втехнической документации, поставляемой потребителю вместе с РИП, необходимо:
• указать, что РИП содержитрадионуклидный источник ионизирующего излучения, и его заказ, получение иэксплуатация должны производиться с учетом требований настоящих санитарныхправил и ОСПОРБ-99. К использованию на территории Российской Федерациидопускаются только РИП, имеющие действующее санитарно-эпидемиологическоезаключение федерального органа Госсанэпиднадзора. Привести условия заказа ипоставки РИП, основные требования к их размещению и получению разрешения наввод в эксплуатацию (согласованный проект размещения, наличие соответствующегосанитарно-эпидемиологического заключения территориального органаГоссанэпиднадзора и лицензии на работу с радионуклидными источниками излучения,квалификация персонала и т. п.);
• привести основныетехнические характеристики РИП, допустимые условия эксплуатации, установленныйсрок эксплуатации. Привести данные по максимальным значениям мощностиэквивалентной дозы излучений на поверхности блока источника и на расстоянии 1 мот него при различных режимах эксплуатации РИП. Привести тип и активностьисточников, которые могут использоваться в данном РИП;
• представить описаниеустройства РИП. Привести чертежи источников, блока источника излучения, а такжеподробное описание способа крепления источников в блоке, конструкциирадиационной защиты и устройства для перевода источников из положения«хранение» в положение «работа», либо задвижки, перекрывающей рабочий пучокизлучения;
• дать информацию,достаточную для освоения персоналом приемов безопасной работы с РИП. Описатьправила монтажа, наладки и испытаний РИП. Описать объемы и периодичностьобслуживания и контроля;
• привести требованиябезопасности, которые необходимо соблюдать для обеспечения радиационнойбезопасности персонала и населения при обращении с РИП. При необходимостипериодической перезарядки источников в процессе эксплуатации РИП, следует датьинформацию о том, кто имеет право проводить перезарядку, и подробно описатьтехнологию перезарядки;
• привести методику проверкифактического наличия радионуклидного источника излучения в блоке источника РИП;
• представить паспортаисточников, которыми укомплектован РИП, с указанием допустимых условий иустановленного срока их эксплуатации, а также копиюсанитарно-эпидемиологического заключения на РИП.
# Приложение3
Гигиенические требования к
используемым в составе РИП радионуклидным источникам
1.Изготовление источников производится по техническим условиям, согласованным сфедеральным органом Госсанэпиднадзора. На территории Российской Федерациидопускаются для применения в составе РИП источники, имеющиесанитарно-эпидемиологическое заключение федерального органа Госсанэпиднадзораустановленного образца.
2.При выборе радионуклида для источника к РИП следует учитывать следующее:
•обоснованность технологической необходимости применения данного радионуклида;
• токсичностьрадионуклида, отдавая предпочтение радионуклидам с наименьшей токсичностью;
•химическую активность радионуклида (содержащего его химического соединения) иего способность к рассеянию, отдавая предпочтение радионуклидам с наименьшейхимической активностью и способностью к рассеянию;
•энергию и вид излучения, выбирая радионуклид с наименьшей проникающейспособностью излучений;
•величину минимально значимой активности радионуклида (МЗА), отдаваяпредпочтение радионуклидам с наибольшим значением МЗА.
Образцыисточников, предназначенных для использования в серийных РИП, подвергаютсяиспытаниям в соответствии с требованиями ГОСТа. Серийно выпускаемые источникиподвергаются испытаниям на соответствие требованиям технической документации наних.
Каждыйисточник должен иметь паспорт, в котором указаны его тип, номер, дата выпуска,активность радионуклида, допустимое радиоактивное загрязнение поверхности,назначение, изготовитель и др. В нем должны быть также указаны предельныезначения факторов воздействия внешней среды (температура, давление, влажность,агрессивные среды, механические воздействия и др.), при которых гарантируетсясохранение целости источника, его герметичности и радиационной чистоты втечение всего установленного срока эксплуатации.
Не допускаетсяиспользование источников в условиях, не соответствующих указанным в паспорте.
# Приложение4
Форма отрывного талона к паспорту РИП, направляемого
в территориальный орган Госсанэпиднадзора организацией,
поставившей РИП

ТАЛОН отрывной к паспорту РИП (направляется в территориальный орган Госсанэпиднадзора организацией, поставившей РИП) / ___________________________________________________________________ / Наименование и адрес организации, / ___________________________________________________________________ / поставившей РИП (радионуклидами источник излучения) / ___________________________________________________________________ / Наименование и адрес организации, / ___________________________________________________________________ / которой поставлен РИП (радионуклидный источник излучения) / Наименование РИП (радионуклидного источника излучения): ________________ / ___________________________________________________________________ / Количество и активность радионуклидных источников излучения: __________ / ___________________________________________________________________ / Дата поставки: ______________________________________________________ / Подпись руководителя организации ____________________________________
Дата	М. П.

# Приложение5
Форма отрывного талона к паспорту РИП, направляемого
в территориальный орган Госсанэпиднадзора организацией,
получившей РИП

ТАЛОН
отрывной к паспорту РИП
(направляется в территориальный орган Госсанэпиднадзора
организацией, получившей РИП)

Администрация ____________________________________________________________ / Наименование и адрес организации, получившей РИП / ____________________________________________________________________________ / (радионуклидный источник излучения) / Извещает, что « _____ » ____________ 200 ___ г. приобретен РИП __________ / _________________________________ тип: _____________________________ / для ________________________________________________________________ / РИП хранится _______________________________________________________ / (Адрес места хранения РИП) / ____________________________________________________________________ / Ответственный за хранение: ___________________________________________ / ____________________________________________________________________ / Адрес организации: __________________________________________________ / Телефон: ___________________________________________________________ / Подпись руководителя организации ____________________________________
Дата	М. П.

# Приложение6
Журнал
выдачи и возврата переносных радиоизотопных приборов

№ п/п	Наименование РИП	Заводской номер	Тип радионуклидного источника излучения	Активность радионуклидного источника излучения	Дата и время выдачи	Ф., И., О. и должность лица, получившего РИП	Подпись лица, получившего РИП	Дата и время возврата	Подпись лица, ответственного за хранение РИП	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

# Приложение7
Журнал
проведения профилактических осмотров радиоизотопных приборов

№ п/п	Наименование места установки осматриваемого РИП	Тип РИП	Наличие дополнительной радиационной защиты	Наличие пломбы на блоке источника излучения	Наличие радионуклидного источника излучения	Замечания по эксплуатации РИП	Отметка о выполнении замечаний	Дата осмотра	Ф., И., О. и должность лица, проводившего осмотр	Подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11